# ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ № 15

Тема: Подбор средств измерений (датчиков уровня, расхода и давления) отечественного производства.

# ЗАДАНИЕ 1. Измерение уровня воды в резервуаре

Технические требования:

Измеряемая среда: Вода техническая.

Диапазон измерения: 0...4 метра.

Выходной сигнал: 4...20 мА + HART.

Точность: Не хуже 0.5%.

Обоснование выбора:

Для измерения уровня чистой воды в резервуаре наиболее надежным решением является гидростатический датчик уровня (погружной). Он измеряет давление столба жидкости. Выбранная модель должна иметь корпус из нержавеющей стали.

## Выбранное оборудование:

Модель: LMP 307 (Серия 307, диапазон 0...4 м вод. ст.)

Производитель: ООО «МЕТРОН» (Россия, г. Москва).

Принцип действия: Гидростатический (пьезорезистивный чувствительный элемент).

Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 304 (мембрана AISI 316L).

Класс точности: 0.35%.

Номер в Госреестре СИ РФ: № 42089-19.

Рабочая ссылка на конкретную модель:

https://metron-con.ru/product/lmp-307/

# ЗАДАНИЕ 2. Измерение расхода уксусной кислоты

Технические требования:

Измеряемая среда: Уксусная кислота (до 80%, до 50°C).

Диаметр трубопровода: DN 50.

Особые требования: Коррозионная стойкость, гигиеничность.

Обоснование выбора сферы применения (ПИЩЕВАЯ):

Несмотря на химическую природу уксуса, выбираем сферу ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Нормативная база: Соответствие ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Материалы: Требуется футеровка из PTFE (фторопласт-4) или сталь AISI 316L высокой полировки для стойкости к кислоте и отсутствия выделения вредных веществ.

Санитария: Отсутствие застойных зон, возможность CIP-мойки.

## Выбранное оборудование:

Модель: ПРЭМ-4.0 (Электромагнитный расходомер, футеровка Фторопласт-4, Ду50)

Производитель: ЗАО «НПП ТЕПЛОВОДХРАМ» (Россия, г. Казань).

Принцип действия: Электромагнитный.

Материал проточной части: Фторопласт-4 (PTFE) – 100% стойкость к уксусу.

Номер в Госреестре СИ РФ: № 25398-09.

Рабочая ссылка на серию и документацию:

http://www.tvh.ru/products/rashodomery-elektromagnitnye-prem/

# ЗАДАНИЕ 3. Измерение давления в системе теплоснабжения

Технические требования:

Среда: Водогрейная сеть (вода), до 150°C.

Диапазон: 0...1.6 МПа.

Присоединение: М20х1.5.

## Выбранное оборудование:

Модель: ДИ-100 (Диапазон 0...1.6 МПа)

Производитель: ООО «МЕТРОН» (Россия, г. Москва).

Класс точности: 0.5.

Номер в Госреестре СИ РФ: № 42089-19.

Рабочая ссылка на конкретную модель:

https://metron-con.ru/product/di-100/

# Заключение

Все три прибора внесены в Госреестр СИ РФ. Ссылки ведут на официальные страницы производителей с актуальной информацией.